抗体研究室紫外分光光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	9

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室紫外分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司抗体研究室紫外分光光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 产品应满足相关国家标准和行业标准，若本URS所提要求与标准不一致，应按照高的标准执行。

- 中国药典2020年版

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

紫外分光光度计是用于测定紫外-可见光光吸收的精密分析仪器，可用于蛋白含量测定及其他基于紫外可见分光光度法原理的测定试验，抗体研究室根据需求请购一台紫外分光光度计。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 综合楼A区二楼综合实验室 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于实验台桌面 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其房间工作台的承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：控制区 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A |  |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A |  |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 光学系统: 双光束 | 关键 |
|  | 分光器: 单单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置 | 关键 |
|  | 设定波长范围: 185~1400nm | 关键 |
|  | 测试波长范围: 185-900nm（配 ISR-2600Plus，可延伸至1400nm） | 关键 |
|  | 波长准确性: ±0.1nm（656.1nm） ±0.3nm（全波段） | 关键 |
|  | 衍射光栅刻线数: 1300 lines/mm | 关键 |
|  | 波长重复精度: ±0.05nm | 关键 |
|  | 波长扫描速度: 波长移动速度: 14000nm/min; 最大扫描速度：4500nm/min | 关键 |
|  | 波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位 | 关键 |
|  | 光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm | 关键 |
|  | 谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式） | 关键 |
|  | 测光方式: 双光束测光方式 | 关键 |
|  | 光度准确性：±0.002Abs(0-0.5Abs)；±0.003Abs(0.5-1Abs)；±0.006Abs(1.0-2.0Abs)；±0.3%T | 关键 |
|  | 光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)；±0.001Abs(1Abs)；±0.003Abs(2Abs)；±0.1%T | 关键 |
|  | 杂散光：KCl< 1%T（198nm）；NaI< 0.005%T（220nm)；NaNO2 < 0.005%T（340nm) | 关键 |
|  | 分辨率: 0.1nm | 关键 |
|  | 漂移：小于0.0002Abs/h | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） | 关键 |
|  | 测光范围: 吸光度：-5~5 Abs | 关键 |
|  | 噪音：0.00003Abs RMS (500nm) | 关键 |
|  | 基线稳定性< 0.0002Abs/hour | 关键 |
|  | 基线平直度：±0.0003Abs(200-860nm) | 关键 |
|  | 记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999% | 关键 |
|  | 基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） | 关键 |
|  | 光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型） | 关键 |
|  | 检测器：光电倍增管 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 计算机工作站一套，Windows专业版操作系统，电脑硬件: CPU Corei5，内存 2G，硬盘 500G，显示器 19”，64速DVD-ROM光驱，RS232接口，USB接口≥4个；正版控制及分析软件。 | 关键 |
|  | 配备数据打印输出用打印机（黑白激光打印） | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |  |
|  | N/A |  |  |
|  | 电气保护 |  |  |
|  | 有断电保护措施 | 关键 |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 验证文件： （1）验证计划 （2）满足GMP和GAMP5相关法规的评估文件 （3）安装确认及文件（IQ）； （4）运行确认及文件（OQ）； | 关键 |
|  | 评估文件 1.使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份。 2.提供设备及其零部件使用寿命清单。 3.应有针对每一部件所作序号的简明图册，以便于维修人员查找和辩识。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期。 （3）需要提供主要配件清单，并作单项报价备案，列在合同方案之内。 | 关键 |
|  | 设备供应商应提供设备的验证资料、设备开箱验收时提供第三方校验报告及计量证书。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 验证包括IQ、OQ文件与服务，供应商必须派出具备该类系统验证经验，且熟悉验证相关文件编写及验证工作实施的验证工程师开展验证工作。供应商协助完成PQ。 投标方按GMP及GAMP5规范及仪器相关法规完成所有验证工作，并提供相应文件（文件必须无条件符合我所QA要求）。 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收的阶段就开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年，一年内免费保修，一年后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买房提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

不适用