电子分析天平用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室电子分析天平的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室电子分析天平。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《中华人民共和国药典》（现行版）

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 系统描述

# 电子分析天平为实验室称量关键设备。《中华人民共和国药典》2025版生效后，在通则9032：分析用电子天平称量指导原则中加入了电子分析天平的性能核查要求，特别是引入了最小样品量（msnw）的概念，以进一步提高称量结果的可靠性。目前质量控制室最高精度的电子分析天平为十万分之一精度，其最小样品量（msnw）约为20mg，满足不了20mg以下的精密称量，因此提出申请采购精度更高的百万分之一电子分析天平以满足检定需求。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 放置于实验室桌面，尺寸不大于196mm×195mm×478mm。 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括40%～70% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50-60Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁，连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 最大称量＞3g（全量程） | 关键* |
|  | 可读性：0.001mg 分度值：0.01mg | 关键* |
|  | 重复性≤0.0005mg | 关键* |
|  | 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.1%）（符合usp）≤1mg | 关键 |
|  | 线性误差≤0.0012mg，偏载误差 ≤ 0.001 mg | 关键 |
|  | 稳定时间：＜8s | 关键 |
|  | 具有内部校正/proFACT高级版，全自动温度漂移和时间设置触发的内部校准可实现天平自动校准，基于温度标准和/或时间间隔或预定义的时间。 | 关键 |
|  | 全面的用户管理功能，多层级用户组功能，可在用户组中自由定义每个用户组各自的用户权限，并将创建的用户分配至相应的用户组中实现用户权限管理，满足对设备管理的严格要求。可创建的用户及用户组数量没有上限。 | 关键* |
|  | 采用高分辨率电磁力称重传感器，传感器置于天平后侧，利于散热处理，帮助天平获得更好的重复性。后置式传感器还能避免粉末、液体样品在称量过程中洒落并进入传感器，腐蚀传感器，从而影响天平性能和使用年限。 | 关键* |
|  | 具有红外感应器，实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等 | 关键* |
|  | 彩色触摸屏，兼容手套模式，方便天平称量菜单和参数设置，确保实验人员的安全，同时避免称量时的交叉污染 | 关键 |
|  | 主动温度控制系统(ATC)，降低温度对于称量结果的影响 | 关键* |
|  | 最小称量值警告功能，提供符合质量法规的称量帮助 | 关键 |
|  | 具有状态指示灯通过不同颜色的灯带直观显示天平的状态，天平是否“健康”一目了然 | 关键 |
|  | 天平可读取带有 RFID芯片信息，所有的样品信息包括样品编号、杯的重量、样品和杯的重量等都会自动记录到滴定杯标签中，实现无线数据传输，可完全避免抄写和样品排序错误，从而识别和称量滴定样品 | 关键 |
|  | 具有水平控制系统，实时监控水平，保证称量的精确性 | 关键 |
|  | 配备双显示终端，方便结果读数和操作使用 | 关键* |
|  | 带有样品参数储存及称量结果筛选功能，可在方法库中存储SOP | 关键 |
|  | 测试管理工具（灵敏度测试、重复性测试、偏载测试），帮助客户获得质量法规规范环境下的操作安全性；简化天平使用中的设备管理流程，并确保天平始终准确。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 多个端口用于连接外接设备和数据导出：4个USB接口和一个以太网接口，且通讯协议免费开放，方便连接第三方信息系统 | 关键 |
|  | 配套天平打印机，用于数据打印 | 关键 |
|  | 支持接入软件，可实现设备集中管理、简化SOP、提升工作效率、用户统一管理以及100%的数据可靠性，也可实现与其他实验室产品的连用，如滴定仪、水分仪等。 | 关键* |
|  | 具有ISO日志，自动记录天平重要的更改，如校准，水平状态和称重参数的修改。 | 关键* |
|  | 具有与LIMS无缝连接的功能，并具有与国产LIMS连接的专用接口。 | 关键* |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
| - U | 有断电保护措施 | 关键 |
|  | 绝缘保护：符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1）的规定；绝缘级别1级；绝缘（电压）类别Ⅱ类。 | 关键 |
|  | 安全和EMC标准：全面符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1，1990+A1、A2，修改版） | 关键 |
|  | 电磁兼容：发射全面符合EN 50 081-1:92，发光全面符合EN 50 082-1:92。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证、计量要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ验证，供应商需要提供培训，包括验证实施及验证报告撰写。提供计量证书。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平主机 | 1台 | N/A |
| 2 | 操作显示屏 | 1套 | N/A |
| 3 | 防风罩 | 1套 | N/A |
| 4 | 打印机 | 1台 | N/A |