超微量紫外分光光度计用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	10

12	附件	11

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室超微量紫外分光光度计的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室超微量紫外分光光度计。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- SOP-06-12-0005 用户需求编写审批SOP

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《中华人民共和国药典》（现行版）

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求

- 系统描述

- 科室只有一台设备且与抗体研究室共用，且仪器老化，卡顿，需要再购入一台。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 可放置于实验台桌面 | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括20%～80% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50±1Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁，连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 最小样品体积≤1µl； | 关键* |
|  | 基座检测下限：≤2ng/µl（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：≥27,500ng/µl（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）； | 关键* |
|  | 波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； | 关键* |
|  | 基座光程：内含0.03mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm和1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； | 关键 |
|  | 检测重复性：≤0.002A(1.0mm光程) 或≤1%CV； | 关键 |
|  | 载样点采用303不锈钢及石英纤维，并与主机整合在一起，可直接上样并进行样品检测； | 关键 |
|  | 当样本中存在污染物时，能自动检测样本中的污染物，包含但不限于蛋白、苯酚、胍盐、盐酸胍、DNA；样本检测的结果会自动扣除污染物的数值，保证得到矫正后的样本浓度； | 关键 |
|  | 蛋白检测方法，含A280法、A205法、比色法（如Bradford、BCA、lowry等）、蛋白标记法。 | 关键* |
|  | 仪器操作：≥7英寸，≥1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言包括中文及英文； | 关键* |
|  | 具有自动检测功能，降下检测臂，即开始进行样本的检测。 | 关键* |
|  | 应配备以太网接口和USB接口，可通过USB、以太网、WiFi或U盘数据导入电脑，用配备的电脑软件分析和管理数据；可外接打印机，直接打印实验结果。 | 关键 |
|  | 采用液柱拉伸法原理，而非样品压盖法； | 关键* |
|  | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，确保液柱无气泡或无其他异常； | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | N/A |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | N/A | N/A |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 计算机工作站一套，Windows专业版操作系统，电脑硬件: CPU Corei7，内存 8G，硬盘1T，显示器 23”，RS232接口，正版控制及分析软件。 | 关键 |
|  | 配备数据打印输出用品牌打印机（黑白激光打印） | 关键 |
|  | 仪器软件应可以设置多个用户，并有用户分级管理功能，每个等级拥有相应的可设置权限 | 关键* |
|  | 系统应可以为每个用户创建唯一的用户名和密码，不允许两个或多个用户拥有相同的用户 名。 | 关键* |
|  | 系统应有审计追踪功能， 实现审计追踪和权限管理的功能；可以记录系统和安全的事件， 比如登录登出、密码更改、方法参数更改及操作人员和日期时间，检测数据不可删除，数据可导出为PDF格式。 | 关键* |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告 | 关键 |
|  | 供应商或厂家提供第三方计量和校准报告：设备开箱验收 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 | 关键 |
|  | 验证、计量要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。提供计量证书。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 | 关键 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 12        附件

配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量紫外分光光度计 | 1台 | N/A |
| 2 | 台式电脑 | 1台 | N/A |
| 3 | 打印机 | 1台 | N/A |