质量控制室微生物侵入测试仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	4

6	安装要求	5

7	运行要求	7

8	电气、自动控制要求	8

9	安全要求	9

10	文件要求	9

11	服务要求	11

12	附件	14

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室微生物侵入测试仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室微生物侵入测试仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- WIBP-SOP-QA-01-004 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》 （2025年版）

- 《药品生产质量管理规范》（2010修订版）及附录

- GMP附件2《确认与验证》（2015版）

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 系统描述

质量控制室需购买1台微生物侵入测试仪，用于本公司微生物侵入项目检测。微生物侵入测试仪提供了一种简化和保障微生物侵入测试的全面解决方案，具有优良的生产率、结果可靠性和法规遵从性，其用于模拟罐装培养基密封性测试。其原理和组成如下：

5.1 微生物侵入测试仪检测原理

微生物侵入试验定性测量方法，通过模拟药品在运输、储存及使用中所经历的真空或压力环境，检验包装是否存在潜在泄漏点。 其基本原理是： 经过一定的孵育周期，观察包装内是否出现微生物生长，从而判定密封完整性。

5.2 微生物侵入测试仪组成

5.2.1 主机：支持中文输入，具备配方编辑调用功能，可设置三级管理权限，试验数据可查询，操作历史可审计追踪，附带打印机，可实时打印试验数据。

5.2.2 检测罐体：罐体通过软管与主机相连，可自清洗和拆卸后进行高压蒸汽灭菌。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 质量控制室阳性菌区阳性菌室3 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 微生物侵入测试仪主机外形尺寸：高420mm，宽290mm，长540mm 微生物侵入测试仪检测罐体尺寸：直径200mm,高300mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 微生物侵入测试仪总重量小于等于8.0kg，其重量不超出生物安全柜台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | 系统必须可以在100~220V,50-60Hz的电源条件下运行；电源有可靠保护接地,无需外接载器 | 关键 |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～32℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境湿度：至少包括45%～65% | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：C级背景下生物安全柜 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：100~220V,50-60Hz | 关键 |
|  | 工作区配置防溅安全电源插座 | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 仪器外观应端正、整齐，不得有明显的偏歪、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 仪器内部表面不得有凹陷、毛刺和锈蚀等缺陷。 | 关键 |
|  | 所有组件均选用知名品牌配件，质量稳定、经久耐用、使用方便。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |
|  | 设备外壳：与标准紫外线灭菌兼容。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 设备效率、产能 |  |
|  | 可设置并储存多条试验配方参数信息，满足不同包材产品测试需求 | 关键 |
|  | 提醒功能，检测过程流程步骤显示提醒。 | 关键 |
|  | 药典适用性、一键式操作。 | 关键 |
|  | 测试信息及数据实时打印。 | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |
|  | 测试前和测试完成后，罐体可自动清洗。 | 关键 |
|  | 适用无菌药品包装容器的密封性检测。 | 关键 |
|  | 占地面积小，重量轻，表面易于去污染。 | 关键 |
|  | 其他运行要求 |  |
|  | 可拆除检测罐体进行高压蒸汽灭菌。 | 关键 |
|  | 设备表面耐酒精、84消毒剂、苯扎溴铵等有机溶剂。 | 关键 |
|  | 设备表面耐强酸强碱溶液。 | 关键 |
|  | 关键部件易于拆除，可实现高效的清洁。 | 关键 |
|  | 打印错误时，测试完成后可对数据进行补打 | 关键 |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |
|  | 自动测试功能，在设置参数后，系统自动完成检测 | 关键 |
|  | 计算机化系统要求 |  |
|  | 试验数据自动保存，历史可查询，数据不可更改，可审计追踪，出现异常时，可进行数据备份恢复。 | 关键 |
|  | 可设置三层管理权限。 | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | 设备内部自带气源，便于控制测试压力和正负压切换，无气源环境也可测试 | 关键 |
|  | 配置设备自检功能，保证检测罐体及主机内各管道的密闭性。 | 关键 |
|  | 罐体压力过高，过低或偏离设置压力时报警。 | 关键 |
|  | 电气保护 |  |
|  | 建议设备应有过流和过载保护，金属外壳应有良好的接地。 | 关键 |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商所提供的文件需要与执行和设计约束的一致 | 关键 |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 提供的文件，应满足以下要求： - 信息准确，完整 - 测试项目全面（涵盖URS需求）， - 测试步骤描述详细、可操作， - 可接受标准合理（不得与URS或法规要求有冲突）， 测试表格的设计内容详细，信息全面，便于人员记录。 | 关键 |
|  | 供应商应提供以下的文件资料 - 仪器出厂校验证书； - 产品质量证明书； - 主要部件清单； - 备品备件清单； - 验证/确认计划 - 满足GMP相关法规的评估文件 - 安装确认方案和报告； - 运行确认方案和报告 - 性能确认方法和报告； - 追溯矩阵（RTM） - 设计确认（DQ） | 关键 |
|  | 设备供应商负责DQ/IQ/OQ/PQ的实施，负责数据收集及报告的完成，由我方进行见证，每一项检查和测试，供应商应提供双方签字确认的检测报告。 | 关键 |
|  | 含出厂校准证书，现场完成4Q后更新校准有效期。 | 关键 |
|  | 使用操作说明书及维护保养说明（即运行及维护手册）3份，应说明设备维护内容、校准周期，并能提供校准服务。 | 关键 |
|  | 设备到厂验收时有效期不得少于6个月，或现场验证后报告更新了设备的校准有效期。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 文件具体要求： （1）系统相关方案中，应明确本系统的配置、规格，并且通过分析阐述每一个系统环节的必要性； （2）标书中明确系统所有组件的品牌、材质、型号，并且注明每一个组件的保修期； （3）除另有约定外，上述文件中方案或计划类文件应为中文版本，在合同签订后设备发运前交付审核 | 关键 |
|  | 上述条款规定的文件需提供电子版，并在设备开箱验收时将最终批准的电子版全套资料交工程技术部存档 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 | 关键 |
|  | 运输要求 |  |
|  | 供应商应使用可靠的包装形式以保证相关部件的运输安全，包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，每台设备应配备独立的防震箱，由于包装不良而导致无法达到用户验收标准，则供应商应承担全部损失和费用。 | 关键 |
|  | 供应商应负责将设备及材料运送到指定交货地点。 | 关键 |
|  | 设备到货清单必须详列每装箱内容物。 | 关键 |
|  | 验证要求 |  |
|  | 能够提供完善的仪器DQ、IQ、OQ、PQ验证，其中，IOQ验证包括：单点校准、单点确认、系统适用性验证；PQ验证包括正确度、精确度、线性验证（含LOD/LOQ）、专属性。供应商需要完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。 | 关键 |
|  | 投标方按GMP和GAMP5规范完成所有验证工作，各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目。 | 关键 |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |
|  | 验收前，验证工作已成功完成，验证最终报告已经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准 | 关键 |
|  | 售后服务及备件要求 |  |
|  | 质保期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日算起，供应商的质保期为需方现场验收合格后12个月。 | 关键 |
|  | 在质保期限内，合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题，制造方负责无偿维修或更换。关键零部件如发生更换，质保期自更换日期起顺延12个月。 | 关键 |
|  | 货方要详细说明售后服务和培训的相关内容。售后服务必须及时、详尽，且问题解决完全，4小时内电话响应，48小时内到达现场。 | 期望 |
|  | 供货方应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的隐患，排除潜在的故障，使机组保持良好的工作状态。 | 关键 |
|  | 供应商应提供合格的备件，用于设备相应部件的维修、更换。 | 期望 |
|  | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所做的简明图册，以便于维护迅速辨识，且能与厂家沟通无障碍。 | 期望 |
| - q | 供应商应该提供建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南。 | 期望 |
|  | 如供货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户，走变更程序，变更的风险评估文件需提供给我方审批，如因更换配置导致合同内金额的变化，需和我方达成一致后方可执行。 | 关键 |
|  | 供货方应提供主要备品备件的清单和价格表。在设备使用寿命内，供货方应保证设备零配件的供应，并提供优惠供应的承诺。 | 期望 |
|  | 验收要求 |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，仪器安装完毕，仪器安装人员需对仪器进行调试，直至仪器正常运转 | 关键 |
|  | 卖方工程师免费为买方提供调试供应商可提供安装、调试、培训等技术支持。 | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。 | 关键 |
|  | 确认试车验收合格后，买卖双方签订验收报告。 | 关键 |

- 附件

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3Q验证文件 | 仪器安装 、操作和性能验证文件模本。建议中文 | 1.00 |