自动玻璃破碎仪用户需求说明（URS）

目录

修订历史	3

1	目的	4

2	范围	4

3	参考文件	4

4	职责	4

5	系统描述	5

6	安装要求	5

7	运行要求	6

8	电气、自动控制要求	7

9	安全要求	8

10	文件要求	8

11	服务要求	9

12	附件	10

- 目的

本文件的目的是描述武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动玻璃破碎仪的用户需求说明（URS），以确保最终用户的需求在项目设计阶段得以实现，并作为后续验证工作的基础。

- 范围

本URS适用于武汉生物制品研究所有限责任公司质量控制室自动玻璃破碎仪。

- 参考文件

- GMP法规指南和SOP

- WIBP-SOP-QA-01-004 用户需求编写审批SOP

- 《中华人民共和国药典》2025年版

- 《药品生产质量管理规范》（2010版）

- 《实验室生物安全通用要求》GB 19489-2008

- 安全及环保法规指南

- 电气安全应符合GB4793.1和GB4793.4的要求。

- 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》 GB 4793.1-2007

- 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》RB/T199-2015

- 系统描述

我公司内包材中硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶、低硼硅玻璃安瓿需对121°C玻璃颗粒耐水性进行控制，自动玻璃破碎仪用于该项目样品前处理，采用自动玻璃破碎仪代替原先人工破碎玻璃可提高检验效率，避免试验安全隐患。

- 安装要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 安装位置 |  |
|  | 安装于质量控制室原辅料生化检测区 | 关键 |
|  | 安装尺寸 |  |
|  | 放置于实验室桌面，尺寸不大于800（长）*500（宽）*900（高）mm | 关键 |
|  | 设备的形式尺寸应符合制造商说明书及技术文件规定的要求。 | 关键 |
|  | 供应商必须给出设备选型方案及相应附件选型方案，并交给我公司使用部门及工程类部门审核。 | 关键 |
|  | 承重 |  |
|  | 重量（kg）不超过其台面承重要求。 | 关键 |
|  | 可用的公用系统 |  |
|  | N/A |  |
|  | 洁净级别和房间环境条件 |  |
|  | 工作环境温度：能适应10℃～30℃环境 | 关键 |
|  | 工作环境洁净级别：普通级 | 关键 |
|  | 可用的能源配置 |  |
|  | 交流电电源：～220±10%V，50-60Hz | 关键 |
|  | 外观材质要求 |  |
|  | 整机外壳应光滑易清洁，连接部件位置合理，稳定可靠。 | 关键 |
|  | 标识：至少应有以下永久贴牢和清楚易认的标识： （1）制造/供应单位； （2）产品注册号； （3）型号； （4）生产日期或编号； （5）对设备必要的说明； （6）安全标识。 | 关键 |

- 运行要求

| 编号 | 需求 |  |  | 关键程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原辅料、包装材料、产品的规格标准 |  |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |  |
|  | 设备效率、产能 |  |  |  |  |
|  | 当激光线感应到产品，仪器即可自动粉碎。破碎电机运行3秒后下料电机开始运转，运行10秒机器自动停止。 |  |  |  | 关键 |
|  | 无需借助计算机，主机即可单机独立操作，可存储、查询测试结果 |  |  |  | 关键 |
|  | 当激光线感应到产品，仪器即可自动粉碎。破碎电机运行3秒后下料电机开始运转，运行10秒机器自动停止。 |  |  |  | 关键 |
|  | 工艺参数范围 |  |  |  |  |
|  | 锤体直径：48mm |  |  |  |  |
|  | 碾体直径：50mm | 关键* |  |  |  |
|  | 网孔直径：100μm、300μm、425μm、850μm | 关键* |  |  |  |
|  | 筛网直径：200mm | 关键* |  |  |  |
|  | 进样方式：自动 | 关键* |  |  |  |
|  | 锤击方式：自动 | 关键* |  |  |  |
|  | 测控程序必须是稳定可靠的，且有自动玻璃破碎仪软件V1.0.0软件著作权证书,程序免费终生升级（需有实物图片证明） | 关键* |  |  |  |
|  | 自动下料、自动破碎和筛分一体化设计，制备过程无需人员看守 | 关键* |  |  |  |
|  | 其他运行要求 |  |  |  |  |
|  | PSD-50S自动玻璃破碎仪主机、除尘装置、筛网、与之配套使用的PSJ-2500自动粉碎机 |  | 关键* |  |  |

- 电气、自动控制要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制要求 |  |  |  |
|  | 自动下料、自动破碎和筛分一体化设计，制备过程无需人员看守 |  | 关键 |  |
|  | 计算机化系统要求 |  |  |  |
|  | 系统登入规程：用户登入系统的帐号和密码必须是唯一的，密码机密，仅用户本人知道（即第一次登录时必须强制更改密码。） |  |  | 关键 |
|  | 帐户密码最少为6位，需满足一定复杂程度，密码中包含数字、大写字母、小写字母、特殊符号中的至少3种，不满足时需要有强制提醒。 |  |  | 关键 |
|  | 至少三级用户权限管理，至少分为管理员、主管、操作员。 |  |  | 关键 |
|  | 管理员可根据用户工作角色授予不同权限，一旦设置，用户在系统内即可完成与他们角色相当的动作，角色分配详细，可根据每个用户工作职责和内容定制角色。 |  |  | 关键 |
|  | 由一级权限“管理员”对每个操作人员单独分配访问权限。只有“管理员”才能够创建、禁用、删除权限访问用户。 |  |  | 关键 |
|  | 二级权限(主管)有操作设备权限。 |  |  | 关键 |
|  | 至少可创建50个账户（三级权限）账户，且操作员可以对设备的运行、停止等功能进行操作。 |  |  | 关键 |

- 安全要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 密封连锁及压力保护 |  |
|  | N/A |  |
|  | 电气保护 |  |
|  | N/A |  |

- 文件要求

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标文件、合同及订单。 | 关键 |
|  | 卖方发运清单及相关检验报告 | 关键 |
|  | 系统功能配置清单及说明，包含各组件名称、编号、型号、规格、品牌、材质等。 | 关键 |
|  | 系统选型文件，包括设备标准技术文件、功能说明、设计说明、软硬件配置清单与说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、各关键组件说明书、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |
|  | 设备安装文件：各种安装处理记录及报告。 | 关键 |
|  | 设备开箱验收。 | 关键 |
|  | 零部件、易损件、备件、消耗品、仪器仪表清单，包括名称、编号、对应厂家名称、生产地、规格及必要说明。 | 关键 |
|  | 设备厂家文件：出厂测试合格证、相关检测报告、各种标示。 | 关键 |

- 服务要求

| 编号 | 需求 |  | 关键程度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 培训要求 |  |  |
|  | 设备供应商应免费对设备使用方人员进行全面培训，包括对生产操作人员及设备维护、维修人员，并填写培训记录。 |  | 关键 |
|  | 生产操作人员培训包括设备结构原理、性能、操作、清洗消毒、故障排除等基本知识。合格标准为用户参加培训人员能够独立正确操作设备，会排除常见故障。 |  | 关键 |
|  | 设备维护、维修人员培训应包括设备结构原理、基本操作、维修、日常保养内容、故障排除等基本知识。合格标准为维修人员能对机械、电器部分进行基本维修，能够了解设备日常保养内容，能对造成常见故障的易损部件有明确认识。 |  | 关键 |
|  | 运输要求 |  |  |
|  | 设备运输在运输途中需做好防护措施，不得有任何损伤。 |  | 关键 |
|  | 验证要求 |  |  |
|  | 能够提供完善的仪器IQ、OQ验证，供应商需要提供培训，并指导和协助用户完成PQ验证，包括验证实施及验证报告撰写。提供计量证书。 | 关键 |  |
|  | 投标方按GMP规范及仪器相关法规完成IQ、OQ工作，并提供相应文件（文件必须符合公司要求）。各验证工作开始前验证方案需经过本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 验证工作应按时保质完成，供应商需提供验证工作计划表 | 关键 |  |
|  | 验证项目应包含法规要求的测试项目，以及本公司提出的测试项目 | 关键 |  |
|  | 验证工作完成后，验证记录经本公司相关部门审核，并经质量保证部批准。 | 关键 |  |
|  | 售后服务及备件要求 |  |  |
|  | 设备保质期从确认验收文件签署之后开始计算。 |  | 关键 |
|  | 设备质保期为一年以上，保质期内免费保修并免费更换所有配件，保质期后应提供良好的售后服务。 |  | 关键 |
|  | 售后服务必须响应及时，要求仪器出现须厂家维修的故障后，应在4小时内明确答复，当电话沟通无法解决时，须48小时内派人至现场解决。 |  | 关键 |
|  | 免费保修期后，厂家应终生提供及时的维修、维护，厂家应定期回访，解决仪器运行当中可能出现的疑问，排除潜在故障，使仪器保持良好工作状态。 |  | 关键 |
|  | 厂家应提供合格的备件，用于仪器相应部件的维修、更换。 |  | 关键 |
|  | 验收要求 |  |  |
|  | 货物到达买方使用现场后，由买卖双方共同验收，卖方工程师免费为买方提供调试。 |  | 关键 |
|  | 供应商进厂施工需遵守安全和施工规定。确认验收合格后，买卖双方签订验收报告。 |  | 关键 |

- 附件

| 序号 | 品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘装置 | 1台 | N/A |
| 2 | 筛网 | 1套 | N/A |
| 3 | PSJ-2500自动粉碎机 | 1台 | N/A |